Протокол 
Рассмотрения заявок на участие в процедуре  
32515444741

| Г. Ханты-Мансийск | «11» декабря 2025г. |
| --- | --- |

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

Форма торгов: Запрос предложений в электронной форме

| 1. Наименование процедуры и предмета договора лота: | Поставка передвижной кабельной электротехнической лаборатории |
| --- | --- |

2.  Начальная цена договора: 
         23 700 000 RUB

3. Извещение о проведении настоящей процедуре и документация были   размещены «25» ноября 2025г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО  «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

4.  Состав комиссии. 
    На заседании комиссии по проведению закупок, при рассмотрении заявок на участие    присутствовали:

| Роль | ФИО |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Ахметханов Радик Рафикович |
| Член комиссии | Бугаева Наталья Дмитриевна |
| Член комиссии | Дублев Руслан Алексеевич |
| Член комиссии | Лиханов Максим Андреевич |

&#160;

5.  По окончании срока подачи заявок до 21 часов 59 минут (время московское) «10» декабря 2025г. года было подано   3 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 32515444741 и приняла решение:

&#160;

6.1. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям документации заявки следующих заявителей:

| Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки | Статус допуска | Основание для решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.12.2025 14:27 (MSK +03:00) | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |
| 2 | 10.12.2025 15:45 (MSK +03:00) | Отказано в допуске | Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в п.8 документации о закупке. Техническое предложение участника закупки не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в техническом задании: ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА Пункт 4.6 (Рабочее место оператора) в в Техническом задании Заказчика (далее – ТЗ) указаны конкретные цвета сидений «На пенал установить три автомобильных сиденья (цвет черный или серый)», в техническом предложении Участника (далее- ТП) цвет не определен. Технические характеристики электротехнической лаборатории Пункт 2 (Требования к обеспечению выполнения работ оператора) В ТЗ указано, что всё основное оборудование ЭТЛ должно быть интегрировано в единый аппаратный комплекс и управляться с помощью специализированного программного обеспечения, В ТП предлагается система управления, которая реализована на базе двух управлений: работа через ПК или взаимодействие с локальными панелями управления основного оборудования, дублирующих друг друга. Пункт 4 (Система управления лабораторией) В ТЗ установлено требование на Программное обеспечение системы управления (ПО СУ) о наличии свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения цифровой системы управления модулями лаборатории, от правообладателя, в предлагаемой лаборатории этого нет. Требованиях ТЗ к ПО СУ не допускается механическое дублирование органов управления, а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 5 (Модуль высоковольтной коммутации) В ТЗ установлено, что не допускается расположение модуля высоковольтной коммутации на полу в высоковольтном отсеке (уменьшает площадь высоковольтного отсека, затрудняет доступ к оборудованию ЭТЛ для проведения осмотра и технического обслуживания), а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 7 (Кабельная рефлектометрическая система) В соответствии с ТЗ требуется прибор с диапазоном длительностей зондирующего импульса от 10 нс до 10 мкс, В ТП предлагается диапазон от 100 нс до 300 мкс, не соответствующий диапазаону, установленному в ТЗ. Пункт 19 (Комплект инструмента и принадлежностей) – В соответствии с ТЗ требуются коврики диэлектрические 2 шт., В ТП предлагается 1шт. |
| 3 | 10.12.2025 16:01 (MSK +03:00) | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |

&#160;

7.  Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре:

Участник №1

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Ахметханов Радик Рафикович | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |
| Бугаева Наталья Дмитриевна | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |
| Дублев Руслан Алексеевич | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |
| Лиханов Максим Андреевич | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |

&#160;

Участник №2

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Ахметханов Радик Рафикович | Отказано в допуске | Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в п.8 документации о закупке. Техническое предложение участника закупки не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в техническом задании: ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА Пункт 4.6 (Рабочее место оператора) в в Техническом задании Заказчика (далее – ТЗ) указаны конкретные цвета сидений «На пенал установить три автомобильных сиденья (цвет черный или серый)», в техническом предложении Участника (далее- ТП) цвет не определен. Технические характеристики электротехнической лаборатории Пункт 2 (Требования к обеспечению выполнения работ оператора) В ТЗ указано, что всё основное оборудование ЭТЛ должно быть интегрировано в единый аппаратный комплекс и управляться с помощью специализированного программного обеспечения, В ТП предлагается система управления, которая реализована на базе двух управлений: работа через ПК или взаимодействие с локальными панелями управления основного оборудования, дублирующих друг друга. Пункт 4 (Система управления лабораторией) В ТЗ установлено требование на Программное обеспечение системы управления (ПО СУ) о наличии свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения цифровой системы управления модулями лаборатории, от правообладателя, в предлагаемой лаборатории этого нет. Требованиях ТЗ к ПО СУ не допускается механическое дублирование органов управления, а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 5 (Модуль высоковольтной коммутации) В ТЗ установлено, что не допускается расположение модуля высоковольтной коммутации на полу в высоковольтном отсеке (уменьшает площадь высоковольтного отсека, затрудняет доступ к оборудованию ЭТЛ для проведения осмотра и технического обслуживания), а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 7 (Кабельная рефлектометрическая система) В соответствии с ТЗ требуется прибор с диапазоном длительностей зондирующего импульса от 10 нс до 10 мкс, В ТП предлагается диапазон от 100 нс до 300 мкс, не соответствующий диапазаону, установленному в ТЗ. Пункт 19 (Комплект инструмента и принадлежностей) – В соответствии с ТЗ требуются коврики диэлектрические 2 шт., В ТП предлагается 1шт. |
| Бугаева Наталья Дмитриевна | Отказано в допуске | Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в п.8 документации о закупке. Техническое предложение участника закупки не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в техническом задании: ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА Пункт 4.6 (Рабочее место оператора) в в Техническом задании Заказчика (далее – ТЗ) указаны конкретные цвета сидений «На пенал установить три автомобильных сиденья (цвет черный или серый)», в техническом предложении Участника (далее- ТП) цвет не определен. Технические характеристики электротехнической лаборатории Пункт 2 (Требования к обеспечению выполнения работ оператора) В ТЗ указано, что всё основное оборудование ЭТЛ должно быть интегрировано в единый аппаратный комплекс и управляться с помощью специализированного программного обеспечения, В ТП предлагается система управления, которая реализована на базе двух управлений: работа через ПК или взаимодействие с локальными панелями управления основного оборудования, дублирующих друг друга. Пункт 4 (Система управления лабораторией) В ТЗ установлено требование на Программное обеспечение системы управления (ПО СУ) о наличии свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения цифровой системы управления модулями лаборатории, от правообладателя, в предлагаемой лаборатории этого нет. Требованиях ТЗ к ПО СУ не допускается механическое дублирование органов управления, а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 5 (Модуль высоковольтной коммутации) В ТЗ установлено, что не допускается расположение модуля высоковольтной коммутации на полу в высоковольтном отсеке (уменьшает площадь высоковольтного отсека, затрудняет доступ к оборудованию ЭТЛ для проведения осмотра и технического обслуживания), а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 7 (Кабельная рефлектометрическая система) В соответствии с ТЗ требуется прибор с диапазоном длительностей зондирующего импульса от 10 нс до 10 мкс, В ТП предлагается диапазон от 100 нс до 300 мкс, не соответствующий диапазаону, установленному в ТЗ. Пункт 19 (Комплект инструмента и принадлежностей) – В соответствии с ТЗ требуются коврики диэлектрические 2 шт., В ТП предлагается 1шт. |
| Дублев Руслан Алексеевич | Отказано в допуске | Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в п.8 документации о закупке. Техническое предложение участника закупки не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в техническом задании: ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА Пункт 4.6 (Рабочее место оператора) в в Техническом задании Заказчика (далее – ТЗ) указаны конкретные цвета сидений «На пенал установить три автомобильных сиденья (цвет черный или серый)», в техническом предложении Участника (далее- ТП) цвет не определен. Технические характеристики электротехнической лаборатории Пункт 2 (Требования к обеспечению выполнения работ оператора) В ТЗ указано, что всё основное оборудование ЭТЛ должно быть интегрировано в единый аппаратный комплекс и управляться с помощью специализированного программного обеспечения, В ТП предлагается система управления, которая реализована на базе двух управлений: работа через ПК или взаимодействие с локальными панелями управления основного оборудования, дублирующих друг друга. Пункт 4 (Система управления лабораторией) В ТЗ установлено требование на Программное обеспечение системы управления (ПО СУ) о наличии свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения цифровой системы управления модулями лаборатории, от правообладателя, в предлагаемой лаборатории этого нет. Требованиях ТЗ к ПО СУ не допускается механическое дублирование органов управления, а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 5 (Модуль высоковольтной коммутации) В ТЗ установлено, что не допускается расположение модуля высоковольтной коммутации на полу в высоковольтном отсеке (уменьшает площадь высоковольтного отсека, затрудняет доступ к оборудованию ЭТЛ для проведения осмотра и технического обслуживания), а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 7 (Кабельная рефлектометрическая система) В соответствии с ТЗ требуется прибор с диапазоном длительностей зондирующего импульса от 10 нс до 10 мкс, В ТП предлагается диапазон от 100 нс до 300 мкс, не соответствующий диапазаону, установленному в ТЗ. Пункт 19 (Комплект инструмента и принадлежностей) – В соответствии с ТЗ требуются коврики диэлектрические 2 шт., В ТП предлагается 1шт. |
| Лиханов Максим Андреевич | Отказано в допуске | Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в п.8 документации о закупке. Техническое предложение участника закупки не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в техническом задании: ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА Пункт 4.6 (Рабочее место оператора) в в Техническом задании Заказчика (далее – ТЗ) указаны конкретные цвета сидений «На пенал установить три автомобильных сиденья (цвет черный или серый)», в техническом предложении Участника (далее- ТП) цвет не определен. Технические характеристики электротехнической лаборатории Пункт 2 (Требования к обеспечению выполнения работ оператора) В ТЗ указано, что всё основное оборудование ЭТЛ должно быть интегрировано в единый аппаратный комплекс и управляться с помощью специализированного программного обеспечения, В ТП предлагается система управления, которая реализована на базе двух управлений: работа через ПК или взаимодействие с локальными панелями управления основного оборудования, дублирующих друг друга. Пункт 4 (Система управления лабораторией) В ТЗ установлено требование на Программное обеспечение системы управления (ПО СУ) о наличии свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения цифровой системы управления модулями лаборатории, от правообладателя, в предлагаемой лаборатории этого нет. Требованиях ТЗ к ПО СУ не допускается механическое дублирование органов управления, а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 5 (Модуль высоковольтной коммутации) В ТЗ установлено, что не допускается расположение модуля высоковольтной коммутации на полу в высоковольтном отсеке (уменьшает площадь высоковольтного отсека, затрудняет доступ к оборудованию ЭТЛ для проведения осмотра и технического обслуживания), а в предлагаемой лаборатории информация по данному требованию отсутствует. Пункт 7 (Кабельная рефлектометрическая система) В соответствии с ТЗ требуется прибор с диапазоном длительностей зондирующего импульса от 10 нс до 10 мкс, В ТП предлагается диапазон от 100 нс до 300 мкс, не соответствующий диапазаону, установленному в ТЗ. Пункт 19 (Комплект инструмента и принадлежностей) – В соответствии с ТЗ требуются коврики диэлектрические 2 шт., В ТП предлагается 1шт. |

&#160;

Участник №3

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Ахметханов Радик Рафикович | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |
| Бугаева Наталья Дмитриевна | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |
| Дублев Руслан Алексеевич | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |
| Лиханов Максим Андреевич | Отказано в допуске | В соответствии с п.п.1.1. п.10 документации о закупке: В случае установления запрета в отношении товаров/работ/услуг указанных в перечне (приложение № 8 к документации), Заказчик вправе отклонить заявку участника, в следующем случае: Заявка участника содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в отношении позиций, на которые установлен запрет (Отсутствует номер из ГИСП- реестра российской промышленной продукции (номер из евразийского реестра промышленных товаров) |

&#160;

8.  Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что все заявки на участие отклонены.

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

| Председатель комиссии | _________________________ | Ахметханов Радик Рафикович |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | _________________________ | Бугаева Наталья Дмитриевна |
| Член комиссии | _________________________ | Дублев Руслан Алексеевич |
| Член комиссии | _________________________ | Лиханов Максим Андреевич |

&#160;